采购文件

项目编号：珠中西医招（货）〔2022〕42号

项目名称：珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急  采购项目（第二批）

珠海市中西医结合医院

2022年12月24 日

温馨提示！！！

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 投标文件份数：正本一份，副本四份。递交投标文件前请仔细检查投标文件是否已密封。

- 投标人无需缴纳投标保证金，开标当天请保持手机信号畅通。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期，U盘或光盘请注明公司及项目名称。

- 请正确填写《第一次报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 本院停车位紧张，请尽量选用公共交通工具。

- 根据“节约能源、保护环境”的理念，建议投标人双面打印投标文件。

- 谢绝有发热、呼吸道症状的人员现场参会，所有参会人员全程正确佩戴医用防护口罩及保持一米社交距离。

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  用户需求书	6

第三章  评分细则	15

第四章  投标文件格式	25

- 第一章  投标邀请

珠海市中西医结合医院（以下简称“采购人”）对珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急采购项目（第二批）（项目编号：珠中西医招（货）〔2022〕42号 ）进行院内应急采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 项目编号：珠中西医招（货）〔2022〕42号

- 项目名称：珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急采购项目（第二批）

- 项目资金来源：财政资金

- 项目情况一览表：

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 预算单价/每台最高限价 - （人民币） | - 预算总价/最高限价 - （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 床旁监护仪 | 12套 | 4.97 万元/ 4.97 万元 | 59.66万元/59.66万元 |
| 包组二 | 床旁血气分析仪 | 2套 | 4.67万元/4.67万元 | 9.35万元/9.35万元 |
| 包组三 | 高流量吸氧仪 | 17套 | 4.91万元/4.91万元 | 83.47万元/83.47万元 |
| 包组四 | 输液泵 | 20套 | 0.83万元/0.83万元 | 16.64万元/16.64万元 |
| 包组五 | 微量泵 | 20套 | 0.7975万元/0.7975万元 | 15.95万元/15.95万元 |
| 包组六 | 无创呼吸机 | 3套 | 11.24万元/11.24万元 | 33.72万元/33.72万元 |
| 包组七 | 纤支镜 | 2套 | 12万元/12万元 | 24万元/24万元 |

- 备注：投标人可以响应1个包组，也可以响应多个。如投标人响应以上多个包组时，需按单项准备投标资料。

- 项目内容及需求：详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。投标人必须对所投全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出本项目设置的最高限价，将导致投标无效。

- 项目交货期：2022年12月31日前完成供货和安装调试。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 合格投标人资格要求：

8.1 投标人需持有有效的营业执照，需提交企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人资格证明书/法人授权委托书。

8.2 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股、管理关系的不同单位，都不得在本采购项目中同时投标。（参考采购文件“投标文件格式”提供）

8.3 投标人最近三年在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章）。

8.4投标人须具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或二类医疗器械经营备案凭证，提供相关证明文件加盖投标人公章；（注：若所投产品属于第三类医疗设备，则提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》，属于第二类医疗设备，则提供《二类医疗器械经营备案凭证》）。

8.5 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

8.6 允许二次报价，但第二次报价不得高于第一次报价。

8.7 已登记报名并获得采购文件。

8.8 本项目采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

- 9.  报名时间、方式及开标时间、地点。

- 9.1 报名时间及方式

- 报名时间：2022年12月25日至2022年12月26日,每天上午8:00至12:00，下午14:30至 17:30（北京时间）

报名方式： 网上获取 。

电子邮箱：zxyzbb@zhuhai.gov.cn

- 9.2 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月27日下午15点00分（北京时间）

- 地点：珠海市香洲区拱北珠平路25号西南大厦三楼313会议室

- 10.本项目相关公告在以下媒体发布：珠海市中西医结合医院官网。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 11.对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：珠海市中西医结合医院

采购联系人：周工

联系方式：0756-8136637

发布人：珠海市中西医结合医院

发布时间：2022年12月24日

# 第二章  用户需求书

一、项目一览表

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 预算单价/每台最高限价 - （人民币） | - 预算总价/最高限价 - （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 床旁监护仪 | 12套 | 4.97 万元/ 4.97 万元 | 59.66万元/59.66万元 |
| 包组二 | 床旁血气分析仪 | 2套 | 4.67万元/4.67万元 | 9.35万元/9.35万元 |
| 包组三 | 高流量吸氧仪 | 17套 | 4.91万元/4.91万元 | 83.47万元/83.47万元 |
| 包组四 | 输液泵 | 20套 | 0.83万元/0.83万元 | 16.64万元/16.64万元 |
| 包组五 | 微量泵 | 20套 | 0.7975万元/0.7975万元 | 15.95万元/15.95万元 |
| 包组六 | 无创呼吸机 | 3套 | 11.24万元/11.24万元 | 33.72万元/33.72万元 |
| 包组七 | 纤支镜 | 2套 | 12万元/12万元 | 24万元/24万元 |

- 备注：投标人可以响应一个包组，也可以响应多个。如投标人响应以上多个包组时，需按单项准备投标资料。

- 项目交货期：2022年12月31日前完成供货和安装调试。

- 一般要求

1. 投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品。

2. 交货时，所有货物在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3. 交货时，产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商。

4. 对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5. 交货时，所有货物提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

6. 投标人投标时所提供的产品如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

- 7. 若被发现提供的货物未能达到采购文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 产品技术要求

- （一）包组一技术参数

- 床旁监护仪12套

  - 技术参数

    - 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。

    - 监护仪标配多参数监测模块具备3/5导心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、体温监测功能 。

    - ▲多参数监测模块可选配带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时显示与观察。

    - 监护仪标配双有创血压、中心静脉压；监护仪可升级呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度、氧浓度监测、新生儿窒息唤醒等监测功能。

    - 支持外接扩展模块插件箱，可插入10个参数模块。

    - 监护仪监测参数包括常规6参数、ST段分析、心律失常分析、IBP、CO、BIS可用于成人、小儿和新生儿。

    - ≥12英寸LED高清液晶图文输出设备，标配电阻触摸屏非电容屏，方便临床医生操作；

    - 具有触摸、按键、飞梭多重操作，避免触摸屏损坏不能操作的问题；

    - ▲双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

    - 具有VGA接口、USB接口、网络接口及多功能接口等。

    - 心电：支持3导、5导、12导，可自动识别导联类型，具有多导同步分析功能。

    - 具有监护、诊断、手术、ST模式。

    - 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

    - 加±750mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

    - ▲具有ECG全屏级联功能。

    - 具有26种心律失常分析功能

    - 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

    - 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

    - 具有心动干扰（CVA）识别功能。

    - ▲血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

    - 具有脉搏调制音功能。

    - 具有灌注指数PI显示，范围在0.02-20%，帮助医生判断测量结果的可靠性。

    - NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

    - NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

    - ▲NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

    - 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

    - 具有辅助静脉穿刺功能。

    - IBP支持波形叠加显示，具有PPV和SPV参数显示。

    - ▲支持中文手写输入功能。

    - 具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。

    - ▲记录仪实时记录时间可设置：8秒、16秒、32秒、连续。

    - 具有夜间模式，避免打扰患者夜间休息。

    - 具备大字体、趋势共存、呼吸氧合图、他床观察、全屏7导、全屏12导等多种界面，满足各种监护需求。

    - 应至少能存储回放不少于48小时波形全息回顾。

    - 具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。

    - 支持连接中央监护系统。

  - 所有配置（12套）：

    - 床旁监护仪主机 12台

    - 电源线 12根

    - 监护5导一体夹式心电导联线 24根

    - 模拟成人指夹式一体式血氧探头 12个

    - 成人电极片 24套

    - 成人血压袖套  24套

    - 儿童血压袖套  24套

    - 血压导管(2M) 24根

    - 组件(配模拟血氧) 12根

    - 心电图机 3台

    - 除颤仪 2台

    - 儿童用血氧夹 10个

    - 转运监测模块 3套

    - 成人用血氧夹10个

（二）包组二技术参数

- 床旁血气分析仪2套

- 2.1 技术参数

    - ▲实测参数：≥15项，至少包括pH、PCO2、PO2、K+、Na+、Ca2+、Cl-、SO2、tHb 、Lac、Gul、COHb、O2Hb，可自由选择实测参数的组合。

    - 计算参数：≥25项。

    - ▲测量速度：每份标本进样后，完成测定全部参数并打印报告所需时间≤40s。

    - 循环时间：≤60s

    - 测量项目可自由组合, 并可提供酸碱平衡图。

    - ▲全参数测定时标本用量最少65µl。

    - 具备自动混匀系统：具备

    - 进样方式：注射器、毛细管和安瓿，无需适配器即可完成

    - 定标

      - 定标形式：至少包括全自动定标

      - 自动定标最大间隔：≥4小时

    - ▲耗材上机使用寿命：30-60天

    - 质控：

      - 质控模式：手动和自动模式

      - 具备质控图表：

      - 具备质控温度自动校正功能

      - 质控液：提供≥3个水平的质控液

    - 内置图文工作站

      - 操作系统：WINDOWS 操作系统

      - 彩色液晶触摸图文显示器，屏幕尺寸≥8英寸，中文界面，

      - 热敏图文输出设备打印宽度：≥110mm

      - 内置条形码扫描仪

      - 接口：USB接口、鼠标接口、键盘接口、串行端口（RS232）、,RJ45以太网接口，以太网接口开放

- 2.1.13 提供第三方检验报告

2.2 所有配置（2套）：

    - 床旁血气分析仪主机2台

    - 配套全自动荧光免疫分析仪 2台

    - 配套试剂包及测试卡 200人份

    - 血气、血氧、电解质、代谢物质控/定标液：10套

    - 电源线 2根

    - 进样口垫片 10个

    - 进样连接器垫片 10个

    - 打印纸：10卷

- （三）包组三技术参数

- 3.高流量吸氧仪17套

- 3.1适用范围

适用于有自主呼吸患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。适用于治疗成人及儿童患者。

- 3.2 技术参数

    - 温度调节至少包括3个档次（31℃、34℃、37℃），温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度。

    - 加温湿化器，湿化档位1-7档，湿度输出范围20-44mg/L。

    - ▲流量调节范围2-60LPM，可根据病人的不同提供低流量和高流量两种模式。

    - ≥7英寸触摸式液晶屏。

    - ▲血氧饱和度/脉率监测：标配，实时监测与记录血氧饱和度情况。

    - ▲流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率可在同一屏幕下同时且实时显示。

    - ▲电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定，超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，精确调节FiO2，范围：21%-100%，步长1%。

    - 加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积50ml至150ml；b.顺应性≤0.6ml/cmH2O

    - 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度大于等于700cm，螺旋带温度监控。

    - ▲可调节温度、输出湿度的大小。

    - ▲患者气体不回流主机，主机无需消毒。

    - 机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。

    - ▲日志记录功能，事件记录及报警记录功能。

    - ▲内置趋势回顾图，实现数据存储功能，可回顾1天、3天、7天的温度，流量，氧浓度，脉率，血氧等。

    - 具有以下各种报警功能指示：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境温度过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警。

    - 具备一键报警消音功能

    - 预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示。

    - ▲对流量、氧浓度、温湿度等参数进行精确稳定控制。

    - ▲管路及鼻塞干燥功能：机器停止治疗后进行吹扫，对管路及鼻塞进行干燥和清洁，同步排出气道内剩余氧气。

- 3.3 所有配置（17套）：

    - .高流量吸氧仪主机 17台；

    - 电源线  17条；

    - 过滤棉 17袋；

    - 使用手册 17套；

    - 合格证 17份

    - 台车 17套

    - 血氧模块 17个

    - 呼吸管路组件 34套

    - 除颤仪2台

    - 空气消毒机5台

    - 转换气管套管接口50个

    - 输血输液升温器1台

- （四）包组四技术参数

- 4.输液泵20套

- 4.1 技术参数

    - 输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%；

    - 至少具有模式：流速模式、点滴模式、时间模式等

    - 适配输液器类型：所有厂家的输液器

    - 报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错

    - 加热温度可以设置25—40°C

    - 打开泵门，可以自动点亮照明灯

    - 防水等级不低于IPX4

    - 外置电源：外置连接12V车载接口

    - 机器尺寸小于6,000cm3，机器净重不大于1.8KG；

    - 设备带有双CPU

    - 可以存储800条以上输液历史记录，有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接；

    - 自动检测泵门是否合紧

    - 分离式气泡传感器，可以检测最小25uL气泡

    - 止液夹并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。

    - 横向开启泵门

    - 输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流

4.2 所有配置（20套）：

    - 主机20台

    - 电源线20根

    - 夹持架组件20套

    - 十字盘头机丝40套

    - 配套空气消毒机 5台

    - 配套主机台车 20个

    - 除颤仪 2台

- （五）包组五技术参数

- 5.微量泵20套

- 5.1 技术参数

    - ▲屏幕≥6.2寸触摸屏，全中文显示。

    - 双通道注射泵，两个通道独立电源控制。

    - 触摸屏，具有锁屏功能。

    - 有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。

    - 设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。

    - ▲可存储2100种药物。

    - 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

    - 多种输液模式中至少具有：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式、级联模式等其中6项以上。

    - ▲速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。

    - 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。

    - 注射总量显示范围：0-9999.99ml。

    - ▲注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。

    - KVO速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h

    - 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。

    - ▲具有快进功能，快进速率 50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。

    - 阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。

    - 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO 完成、排空报警、针筒脱落报警等

    - 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，内如有新报警则静音自动取消；

    - 事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。

    - ▲电池工作时间：不小于5h。

    - 声音音量0-10级可调。

    - 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

- 5.2 所有配置（20套）

    - 微量泵主机 20台；

    - 配套医用升温毯2个；

    - 空气消毒机5台；

    - 主机台车 20个

- （六）包组六技术参数

- 6.无创呼吸机3套

- 6.1 技术参数

    - ▲适用于对成人和儿童患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求。

    - ▲采用电动涡轮供气方式，在断电断气状态下可继续工作，保证患者通气安全，最大峰流速≥300L/min。

    - 采用≥12英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术。

    - 屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。

- 6.1.4.1 具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变

    - 内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

    - 吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。

    - 通气模式：

- 6.1.7.1 具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证时间控制模式（VG-T）

- 6.1.7.2 ▲可选比例压力支持模式(PPS)，压力调节容量控制模式（PRVC）。

    - 具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

    - 可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾

- 6.1.9.1 可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果

    - 具有压力释放、延时升压功能。

    - ▲具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，手动调节≥6档。

    - 可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥120L/min。

    - 具有SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。

    - 具有呼末二氧化碳。

    - 设置参数

      - 潮气量：50ml—2000ml。

      - 持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。

      - ▲IPAP：3-50 cmH2O

      - EPAP：3-30 cmH2O。

      - 支持压力：4-50 cmH2O。

      - 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min。

      - 吸气时间：0.2—5s，吸护比I/E：4:1～1:10

      - 吸入氧浓度：21%—100%

      - 压力上升时间：1-7档可调

      - 压力释放：OFF，0-3档可调。

      - 延时升压时间：OFF，1-60min。

    - 监测参数：

      - 气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。

      - 潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。

      - 呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。

      - 病人触发比例：0-100%

    - 具有智能逻辑判断及报警链管理，具有分级报警和声光报警。

    - 报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、吸入氧浓度过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。

    - 具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。

    - 具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。

    - 能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

- 6.2 所有配置（3套）

    - 无创呼吸机主机	3台

    - 图文显示器	    3块

    - 台车	        3	台

    - 支撑臂	        3	套

    - 电源线	        3	根

    - 高压氧连接管（包括接头）	3	根

    - 湿化器	                    6	个

    - 湿化器水罐	                6	个

    - 一次性呼吸管路包	        6	套

    - 通气面罩+鼻罩（包括头带）  30	个

    - 空气消毒机	                5	台

    - 吸气阀                       10  个

- （七）包组七技术参数

- 7.纤支镜2套

  - 技术参数

    - 支气管镜（纤支镜） ：

      - 视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；

      - ▲景深：3-200mm；

      - ▲操作手柄至少具备3个电子功能按键；

      - ▲吸引阀座一体式防脱设计；

      - ▲软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；

      - 成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

      - 软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识；

      - 插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；

      - 操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计；

      - ▲操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°；

      - 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°；

      - ▲操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

      - 置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

      - 操作手柄为医用高分子材料材质；

      - 操作部防水等级≥IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

      - 采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

    - 图像处理器（含软件）：

      - ▲配备≥4.0英寸手持式图文显示设备；

      - 采用翻盖式结构可角度调节120°；2.3图文显示器高宽比为1：1，可获得宽大视野；

      - 图文显示器高宽比为1：1，可获得宽大视野；

      - ▲操控方式：触摸屏操控；

      - 开机时间：≤3秒，一键开机即能使用；

      - 搭载软件系统；

      - 具有外置可热插拔TF存储卡存储图片及视频；

      - 视频及照片回放功能；

      - 配备TF内存卡，容量≥256G；

      - 图像自动还原清晰显像；

      - 具有白平衡记忆功能及手动白平衡调节功能，确保图像色彩还原准确；

    - 供电方式：

      - 电池可拆卸;

      - 配备备用电池，电池为市场通用可充电电池，维护替换成本低；

      - 采用两种电池装载方式，根据医护人员操作习惯可选择在手柄或图像处理器上安装电池。

  - 所有配置（2套）：

    - 支气管镜（纤支镜）  2条

    - 图像处理器（含软件） 2台

    - 防水盖 2个

    - 长点池筒 2个

    - 锂电池 4个

    - 活检阀帽 10个

    - 吸引按钮 4个

    - 手提组件箱 2套

    - 活检钳5个

    - 异物钳5个

    - 医用控温仪2个

    - 网篮2个

四、售后服务

1、	提供整机保修≥5年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备中标人需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

五、耗材情况：

配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。

六、商务要求

1、交货地点：珠海市中西医结合医院指定地点 。

2、中标人承包及负责采购文件对采购人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、验收、安装及相关服务等。

3、验收方式：由采购人组织相关人员按照相关标准进行验收。 货物安装、交付完成使用3个月验收，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

4、必须保证提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

5、免费对采购人技术人员、操作人员进行技术培训；培训内容包括设备操作、设备维护及常见报警现象处理等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；培训人员名额由采购人自定。

6、终身维修，对采购人的报修通知，中标人应接收到采购人通知后2小时内响应，24小时内到达现场并维修处理，48小时内处理完毕。如果设备发生故障在48小时内不能修复，中标人保证提供一套完整功能良好同类设备供采购人免费使用；若在48小时内仍未能有效解决，或中标人未在要求时间内赶到，采购人有权自行或聘请第三方进行维修，相关费用及风险由中标人承担，采购人有权直接从未结算的费用中扣除相关费用，其后中标人仍需承担保修义务。

7、免费保修期届满后，如需更换零配件，只收取零配件的成本费；中标人应对该设备承担终身维修义务。

8、随机提供全套、完整的简体中文技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修保养说明书等。

9、提供主要配件价格，在日后的维修中，其主要配件价格不得高于备案价。

- 10、中标人须与装修施工单位协商配合共同完成布线和设备的安装等工程。

第三章  评分细则

一、总则

1、评标委员会

1.1本次采购依法组建评标委员会。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。

1.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2、评标方法

本次评标采用综合评分法。评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术商务比重 | 价格比重 |
| --- | --- | --- |
| 比重分配 | 70% | 30% |

综合评分表（适用于包组一）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 (70分) | 设备重要技术参数响应情况 | 7分 | 投标人所投设备对用户需求书包组一的重要技术参数（▲号）的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣1分，扣完7分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 8分 | 投标人所投设备对用户需求书包组一的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣0.5分，扣完8分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 15分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 10分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得5分，最高得分10分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

综合评分表（适用于包组二）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 (70分) | 设备重要技术参数响应情况 | 8分 | 投标人所投设备对用户需求书包组二的重要技术参数（▲号）的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣2分，扣完8分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 7分 | 投标人所投设备对用户需求书包组二的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣0.5分，扣完7分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 15分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 10分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得5分，最高得分10分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

综合评分表（适用于包组三）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 (70分) | 设备重要技术参数响应情况 | 10分 | 投标人所投设备对用户需求书包组三的重要技术参数（▲号）的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣1分，扣完10分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 5分 | 投标人所投设备对用户需求书包组三的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣0.5分，扣完5分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 15分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 10分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得5分，最高得分10分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

综合评分表（适用于包组四）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分(70分) | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 15分 | 投标人所投设备对用户需求书包组四的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣1分，扣完15分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 15分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 10分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得5分，最高得分10分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

综合评分表（适用于包组五）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 (70分) | 设备重要技术参数响应情况 | 6分 | 投标人所投设备对用户需求书包组五的重要技术参数（▲号）的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣1分，扣完6分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 9分 | 投标人所投设备对用户需求书包组五的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣0.5分，扣完9分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 15分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 10分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得5分，最高得分10分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

综合评分表（适用于包组六）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 (70分) | 设备重要技术参数响应情况 | 5分 | 投标人所投设备对用户需求书包组六的重要技术参数（▲号）的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣1分，扣完5分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 10分 | 投标人所投设备对用户需求书包组六的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣0.5分，扣完10分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 15分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 10分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得5分，最高得分10分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

综合评分表（适用于包组七）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 (70分) | 设备重要技术参数响应情况 | 8分 | 投标人所投设备对用户需求书包组七的重要技术参数（▲号）的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣1分，扣完8分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 7分 | 投标人所投设备对用户需求书包组七的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣0.5分，扣完7分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 15分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 15分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 10分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得5分，最高得分10分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

3、评标步骤

3.1先对所有投标文件进行初步评审，初步评审包括资格性审查和符合性审查，由评标委员会依法完成，然后再由评标委员会对通过了初步评审的有效投标文件进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，每个包组排序推荐三位中标候选人。

4、评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员按照包组分别首先就各个投标人的商务技术状况及其对采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分。将各投标人的商务技术评分和最终报价的价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分次次高的投标人为第三中标候选人。

二、初步评审

初步评审包括合格投标人资格要求所列的各项内容，为资格性及符合性审查，由评标委员会按照包组依法完成。只有通过资格性及符合性审查的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应采购文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

详细评审是按照包组对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

3.1 技术商务评分：评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求等因素进行评分，各因素所占权重见《技术商务评审表》，评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

3.2 价格评分：

3.2.1将评委会校核后的各投标人的最终投标总价定义为评标价格。取各投标人的最终总报价的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×30%×100

3.3评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | A1（70%） | A2(30%) |

根据上述技术商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

评标总得分= F1×A1＋F2×A2

其中，F1、F2分别为技术商务及价格评分的汇总得分；A1、A2分别为技术商务及价格评分所占权重值（A1＋A2=1）。

- 3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人的报价，有可能影响产品质量、工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并按照包组排序推荐3位中标候选人。

4.1	推荐中标候选投标人名单：每个包组推荐3名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标最终报价（由低到高）；（2）技术商务评分（由高到低）；。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

4.2	根据评标委员会的评标结果，采购人每个包组确定1名中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

# 第四章  投标文件格式

## 投标文件封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目编号：珠中西医招（货）〔2022〕42号 包组： 项目名称：珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急采购项目（第二批） 投标人名称： 投标人地址：

## 一、审查文件

## 投  标  函

致：珠海市中西医结合医院

依据贵方                  的采购文件（项目编号：                  ，包组：   ），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 一 份，副本 四 份。

1、资格性文件：

1.1投标函；

1.2投标人资格声明及承诺函；

1.3法定代表人资格证明书及授权委托书；

1.4信用中国截图；

2、技术商务文件：

2.1货物质量性能、质量保证方案、售后服务方案、合同关键页的复印件；

2.2用户需求书响应情况表；

3、经济价格文件：

3.1第一次报价一览表；

3.2分项报价表；

3.3最终报价一览表。

4、唱票信封：第一次报价一览表。

在此，我方声明如下：

- 我们愿意遵守采购人采购文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，我们完全理解本采购文件的要求，我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按投标无效处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）    。

备注：1、投标函中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

2、除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

投标人资格声明及承诺函

珠海市中西医结合医院：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布                  项目（项目编号：      包组：  ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备采购文件第一章投标邀请中的“合格投标人资格要求”，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，我方承诺单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目（标段）投标。

- 我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我方承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

3.采购文件第一章投标邀请中的“合格投标人资格要求”所需要的证明材料请按要求提供。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、包组）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附1、《法定代表人证明书》；

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

信用中国截图

投标人最近三年在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章）。

## 二、商务技术文件

### 2.1 货物质量性能、质量保证方案、售后服务方案、合同关键页的复印件。

项目名称：                        项目编号：                    包组：

按评分细则中的商务技术评分标准的评审内容编制，格式不限。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.2 用户需求书中的重要技术参数（▲号）、一般技术参数（非▲号）及配置响应情况表

项目名称：                         采购编号：              包组号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标实际参数和配置 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄采购文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应采购文件“用户需求书”的重要技术参数（▲号）、一般技术参数及配置逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

2.投标人响应用户需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 三、经济价格文件

### 3.1 第一次报价一览表

项目名称：                         项目编号：                 包组：

| 采购内容 | 投标总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 中标后在2022年12月31日前在完成供货、安装和调试 |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括所有设备费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、安装调试费、保险费、专利费、验收检测费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、接口费（接口开放费用由成交方负责）、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等其它费用在内的全部费用。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

3.金额中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等；小写用阿拉伯数字。

4.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，如未提供则在评审时将视为没有实质性响应采购文件。

5.此表可单独另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.2 分项报价表

项目名称：                         项目编号：                包组：

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果不提供详细报价，则在评审时将视为没有实质性响应采购文件，作无效响应文件处理。

2、根据第二部分用户需求书填写。如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.3 最终报价一览表

项目名称：                         项目编号：                  包组：

| 采购内容 | 投标总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 中标后在2022年12月31日前在完成供货、安装和调试 |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括所有设备费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、安装调试费、保险费、专利费、验收检测费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、接口费（接口开放费用由成交方负责）、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等其它费用在内的全部费用。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

3.金额中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等；小写用阿拉伯数字。

4.此表不须密封在响应文件中，但可准备盖章的空白表格，开标后，在采购人规定的时间内现场提交；或填写完整、盖公章扫描，在采购人规定的时间内发送至指定邮箱。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日