电动产床招标参数

- 技术参数：

1、陪伴家属和助产人员皆可操作。

2、床面可整体上升、下降；背板折起采用电机控制。

3、两侧的脚架、隐藏式扶手结合使用，便于接生工作。

4、可适用于仰卧式、坐位、侧卧位等多种体位的分娩方式。

5、无需稳压器，操作安全平稳无噪音。

6、整床床面为PU皮，经模具一体成型，床面带有防水凹槽， 防止羊水外泄，便于清洁，具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭等特点。

7、 床身整体结构封闭、防尘，便于清洁。

8、 床 面 尺 寸： 长度 1300~1800mm ，宽度600~ 800mm

9、床 面 高 度： 最低 700~750mm，最高980~ 996mm

10、背板上折角度： ≥56°

11、 床面前后倾斜角度： 后倾≥8°

12、拉手折转角度：≥ 8

13、脚板外摆角度： ≥90°

14、隐藏式辅助台

15、脚轮采用中控制动轮，稳定性能更高

16、通过 ISO9001 及 13485 质量体系认证

17、具有电动脚刹功能

二、配置：

1.电动产床            1台

2.搁 腿 架            1付

3.污 物  盆           1只

4.输 液 架            1支

5持 控 制 器         1个

6防水 垫             2块

7电 源 线            1根

8 CD音响             1套

9.用户手册           1本

10.合格证            1个

- 11保修卡             1本

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥5年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

7、	货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

8、	国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。