B超招标参数

- 技术参数：

主机系统性能

1.1   ▲≥15.3”超薄宽屏高分辨率彩色液晶图文显示器

1.2   ▲主机内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用

1.3   主机重量≤6.2 kg（不含电池）

1.4   数字波束形成器

1.5   多倍信号并行处理技术

1.6   数字化全程动态聚焦

1.7   数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

1.8   接收方式：发射、接收通道≥1024

1.9   二维灰阶成像单元

1.10   谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

1.11   频谱多普勒成像单元

1.12   彩色多普勒成像单元

1.13   空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

1.14   具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

1.15   二维角度独立偏转成像，≥5级可调

1.16   斑点噪音抑制，多级可调

1.17   一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式

1.18   扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

1.19   图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.20   支持一键全屏放大

1.21   多语言操作界面：支持中文键盘输入

1.22   ▲内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、妇产、甲状腺、乳腺等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练

1.23   ▲图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示

2	探头规格

2.1   超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2.2   探头配置：支持凸阵或线阵探头

2.3   ▲浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz

3	二维灰阶参数

3.1   最大探测深度≥30cm

3.2   发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

3.3   ▲动态范围≥300 dB，可视可调

3.4   二维增益调节范围≥250 dB

3.5   声功率1–100%，可视可调

3.6   伪彩≥12种

3.7   物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示

4	彩色多普勒参数

4.1   包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.2   多普勒增益≥250dB

4.3   彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

5	频谱多普勒参数

5.1   方式：脉冲波多普勒（PW）

5.2   取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

5.3   显示控制：反转显示（左/右；上/下）

5.4   频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数

6	系统通用技术规格

6.1   主机内置HDMI、S-VIDEO等接口

6.2   主机内置USB接口≥2个

6.3   内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时

7	测量和分析

7.1   常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

7.2   腹部测量软件包

7.3   妇科测量软件包

7.4   小器官测量软件包

7.5   血管测量软件包

8	图像存储，回放和浏览

8.1   同屏一体化智能剪切板

8.2   支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

8.3   存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

8.4   主机内置报告系统

9	图文工作站

9.1   系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

9.2   支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

9.3   支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

9.4   支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

10	▲产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证

二、配置：

| 1、B超主机 1台 2、浅表探头 2支 3、接地线 1个 4、电源适配器 一个 | 5、电源线 1个 6、内置锂电池 1块 7、中文面板膜 1个 8、≥500G内置硬盘 1个 9、推车 1台 |
| --- | --- |

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

7、	货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

8、	国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。